claudiusmarius

GUIDE TRANSISTOR CURVE TRACER DFTA273

https://www.youtube.com/c/ClaudeDufourmont

https://github.com/claudiusmarius

Claude DUFOURMONT

03/07/2026

| Indice | Date | Observations |
| --- | --- | --- |
| 0 | 03/07/2026 | Création du document |

Contenu

1.Traceur de courbes pour transistors bipolaires NPN	2

2. Branchement	2

Alimentation	2

Oscilloscope (mode XY)	2

Transistor	3

3. Sélection du mode	3

4. Mode IC = f(VCE)	3

5. Mode IC = f(IB)	3

6. Conversion des mesures	4

Voie IC	4

Voie IB	4

7. Bonnes pratiques	4

8. Schéma	5

9. PCB	5

10. Liste des composants	7

## 1.Traceur de courbes pour transistors bipolaires NPN

Présentation :

Le DFTA273 est un traceur de courbes destiné à la caractérisation des transistors bipolaires NPN.

C’est un appareil de test en complément des testeurs de composants type TC1 et autres.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles :

- IC = f(VCE) : famille de courbes de sortie pour plusieurs courants de base.

- IC = f(IB) à VCE constante : caractéristique de transfert.

Le changement de mode est effectué par un bouton sensitif.

## 2. Branchement

# Alimentation

- +12 V

- GND

L’alimentation peut être effectuée en 12V directement à partir du bornier J2 à condition que les cavaliers sur J4 et J3 soient placés à droite

Sinon l’alimentation peut être également réalisée en +12 et + 5V par enfichage de la carte sur l’alimentation de l’alimentation DFTA231, dans ce cas les cavaliers sur J4 et J3 sont IMPERATIVEMENT placés à gauche sur NC et aucune alimentation extérieure n’est branchée sur le bornier J2

| # Oscilloscope (mode XY) |  |
| --- | --- |
| Oscilloscope; Borne. Axe X; VC. Axe Y; IC (MODE1) ou IB (MODE 2). Masse; GND. |  |

# Transistor

Le transistor de test peut être raccordé :

- directement sur les connecteurs EBC/CBE/ECB suivant son brochage ;

- ou au moyen du bornier à vis J8 pour les boîtiers particuliers.

## 3. Sélection du mode

Au démarrage :

- séquence sonore de mise sous tension ;

- le traceur démarre automatiquement en mode IC = f(VCE).

Le bouton sensitif permet de changer de mode.

| Mode; LED; Buzzer. IC = f(VCE); IN1 D2 Rouge; 1 bip. IC = f(IB); IN2 D3 Jaune; 2 bips. |  |  |
| --- | --- | --- |

Le changement de mode effectif a lieu en fin d'un cycle de mesure.

## 4. Mode IC = f(VCE)

Le traceur génère :

- une rampe de tension VCE ;

- six valeurs successives de courant de base.

L'oscilloscope affiche directement la famille des courbes.

## 5. Mode IC = f(IB)

Le courant de base est balayé par une rampe.

La tension VCE est fixée par le potentiomètre RV1 de réglage.

La tension VCE peut être mesurée sur TP6 par rapport au GND

Procédure :

- régler VCE au potentiomètre ;

- contrôler la valeur sur TP6 ;

- lancer la mesure.

Nota : le réglage de VCE peut aussi être réalisé durant le cycle

## 6. Conversion des mesures

Les courants sont convertis en tension afin d'être directement exploitables par un oscilloscope.

### Voie IC

Image du courant collecteur :

1 V = 10 mA

### Voie IB

Image du courant de base :

1 V = 100µA (avec une légère simplification peut critique)

## 7. Bonnes pratiques

- éviter une dissipation excessive sur le transistor testé ;

- laisser refroidir un transistor ayant subi plusieurs mesures.

Attention le système fixe les courants de base ensuite le courant IC est fortement dépendant du gain en courant du transistor à tester et donc certains transistors peuvent chauffer.

Il faut donc limiter au maximum la durée du test.

Il est recommandé de conserver les courbes obtenues par exemple avec un 2N2222A de référence.

Ce transistor pourra être utilisé ultérieurement comme témoin afin de vérifier rapidement le bon fonctionnement du traceur et lever tout doute sur une éventuelle dérive de l'appareil.

## 8. Schéma

## 9. PCB

## 10. Liste des composants

Nota la liste est accessible dans le GitHub de ce projet.